ODPOROVÉ TEPLOMĚRY KABELOVÉ
Provedení: (měřítko neodpovídá!)
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PT33 - ploché (do drážky motoru)
PT34 - v teflon. hadičce (levné) 
PT36 - zalité, plášť z izolantu
PT37 - Ø4 nebo 3mm, drátové přívody 
PT38 - s otvorem pro šroub Ø4,2
Mezi kabelové teploměry patří všechna provedení, která mají přívodní vodiče pevně spojené s tělesem teploměru. Kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy 17248. 

Délku přívodů i mechanické provedení lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










Provedení :
PT33 
Ploché provedení pro montáž do drážky statoruelektrických točivých strojů. Čidlo je zatmeleno 
v sklotextitové destičce a z vnějšku chráněno speciální teflonovou smršťovací bužírkou.
Rozsah teplot: Max. +180°C (třída „H“) 2x lanko 200°C 2,5m sklotextit + teflon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PT34
Miniaturní a velice rychle reagující provedení pro montáž do vinutí elektrických strojů. Čidlo Pt100 je chráněno pouze speciální teflonovou smršťovací bužírkou.
Rozsah teplot: Max. +200°C teflon. Hadička
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT36 
Teploměr cca 3,5mm pro montáž do vinutí elektrických strojů. Čidlo je zalito v izolační hadičce
- pouzdro není přesně válcové.
Rozsah teplot:  -40…+150°C (třída „F“) 2x lanko 200°C 2,5m izolační hadička
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PT37 
Stonkové provedení 4mm, po dohodě lze dodat i průměr 3mm.
Rozsah teplot: Max. +200°C Zvl. provedení +400°C
Přívody: 2x lanko 200°C 1m Možno: 2x stříbrný drát 0,2mm (400°C - skelná izolace)
Materiál: Nerez 17248
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PT38 
Pro měření povrchové teploty. Podobné provedení jako PT30, konec stonku je plochý s otvorem
Ø4,2mm pro přišroubování k měřenému povrchu.
Pouze orientační měření.
Rozsah teplot: -40…+200°C Zvl. provedení +350°C
Přívody: Typicky 4w kabel 200°C 1m
Možnosti:
2w nebo 3w kabel 200°C
2w nebo 4w kabel 350°C
Nerez 17248
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejčastěji používané kabely :
- 4w kabel 200°C má izolaci 4 vodičů 0,09mm2 z teflonu, bez kovové opředení a z vnějšku teflon (vnější ,5mm)
- 2w kabel 200°C má izolaci 2 vodičů 0,22mm2 z teflonu, kovové opředení a z vnějšku je teflon (vnější 3,8mm)
- 4w kabel 200°C má izolaci 4 vodičů 0,22mm2 z teflonu, kovové opředení a z vnějšku je teflon (vnější 3,5mm)
- 2w kabel 200°C má izolaci 2 vodičů 0,22mm2 z teflonu, bez kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 3,6mm)
- 2w kabel 200°C má izolaci 2 vodičů 0,15mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 3mm)
- 3w kabel 200°C má izolaci 3 vodičů 0,15mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 3,1mm)
- 3w kabel 200°C má izolaci 3 vodičů 0,22mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější ,5mm)
- 4w kabel 200°C má izolaci 4 vodičů 0,22mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 4,5mm)
- 6w kabel 200°C má izolaci 6 vodičů 0,22mm2 z teflonu, následuje kovové opředení a z vnějšku je silikon (vnější 5,2mm)
- 2w kabel 350°C má izolaci 2 vodičů 0,34mm2 ze skelné tkaniny, z vnějšku je kovové opředení (vnější 4mm)
- 3w kabel 350°C má izolaci 3 vodičů 0,22mm2 ze skelné tkaniny, z vnějšku je kovové opředení (vnější 3,6mm)
- 4w kabel 350°C má izolaci 4 vodičů 0,22mm2 ze skelné tkaniny, z vnějšku je kovové opředení (vnější 4,3mm)
Základní elektrické připojení :
Konce vodičů jsou odizolované a pocínované. Pro teploty nad 200°C jsou použity lisovací dutinky.
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